Pražnjenje želuca

Radionuklid

99mTc t1/2: 6 h

Energija: 140 keV

Tip: IT, γ, generator

Radiofarmak:

U čvrstom stanju: 99mTc-SC (sumpor koloid)

99mTc albumin koloid

U tečnom stanju: 99mTc-DTPA

Lokalizacija:

Kompartmanska; kreće se duž GIT zajedno sa hranom

Kontrola kvaliteta:

Hromatografska, SC, >90%, veličina čestica <1μm, >92% obeleženo. Koristiti unutar 6h. DTPA>90%; koristiti unutar 1h.

Doza za odrasle:

200 μCi do 1 mCi (7,4-37 MBq)

Način administracije:

Radioobeleživač se meša sa 1 ili 2 cela jaja za čvrstu studiju (tip obroka i količina variraju).

Radioobeleživač se meša u 120 ml vode ili druge tečnosti i proguta se.

INDIKACIJE

Dijagnostikovanje  odloženog gastričnog pražnjenja sa kvantifikacijom procenta gastričnog pražnjenja.

Evaluacija mehaničke opstrukcije

Evaluacija anatomske opstrukcije (na nivou pilorusa, postoperativno, postiradijaciono)

Ispitivanje izmenjene funkcije, npr. gastropareza (dijabetična ili idiopatska), sklerodermija, amiloidoza, ili anoreksija nervoza.

Procena prisustva suspektnih tumora

Evaluacija nauzeje, povraćanja, i ranog osećaja sitosti.

Ispitivanje gubitka na težini

Evaluacija efekta terapije za želudac (npr. Reglan).

Kontraindikacije:

Alergija na jaja; u tom slučaju koristiti ovsenu kašu, bebi obrok, pileću ili teleću džigericu

Istorija bolesti pacijenta:

Pacijent bi trebao da odgovori na sledeća pitanja:

Da li je u Vašoj porodici bilo karcinoma?

Ako jeste, koji tip i kada?

Da li ste dijabetičar?

Da li imate bolove u stomaku?

Ako je odgovor potvrdan, gde  i otkada se javljaju?

Da li nakon obroka imate nadutost stomaka i gorušicu?

Da li imate gađenje i povraćanja?

Da li imate čir?

Da li ste imali neku operaciju želuca?

Koristite li neke lekove, kao štosu Reglan ili Klometol?

Da li ste imali ranije slična ispitivanja?

Priprema pacijenta:

Identifikovati pacijenta. Objasniti proceduru.

Dijabetičari treba da dobiju đus od pomorandže 2h pre ispitivanja

Pacijent treba da bude bez obroka 4-12 h pre ispitivanja

Lekar treba da obustavi sedative 12 h pre ispitivanja.

Oprema

Kamera

Malo ili široko vidno polje

Kolimator:

Niske energije, visoke rezolucije (LEHR), za sve namene

Podešavanje akvizicije

Za statiku:

Predefinisati na 60-120 sec/slici ili na 50000 counts

Dinamika:

Predefinisati na 60 sec/slici, 60-90 min (po potrebi i do 120 min)

Procedura (vreme: 1,5h tečna, do 3 h za čvrstu studiju)

Osnovna, čvrsta studija

Pripremiti jedno ili dva jaja i pomešati sa radioobeleživačem.

Dati pacijentu per os sa 30-120 ml vode. Ohrabriti pacijenta da obrok brzo pojede

Staviti pacijenta u položaj supinacije. Akvizicija bi treblo da počne brzo, čim pacijent pojede hranu.

Glava kamere je u anteriornom ili LAO položaju.

Reći pacijentu da se ne pomera dok je pod kamerom.

Praviti statičke slike svakih 5 minuta u toku 30 minuta, potom na svakih 15 min dozvoljavajući mu da se pomera između slika. Ako se kamera ili pacijent pomeraju između slika, repozicionirati pacijenta za sledeću sliku korišćenjem malog markera pomoću kojeg se obeleži specifična tačka na pacijentu,  i crtanjem malog kruga na perzistens scopu za lakši procesing. Ili predefinisati dinamsku studiju na 60-90 ili 120 min. Pacijent se ne sme pomerati pod kamerom.

Supinacija je dobar položaj za ispitivanje ezofagealnog refluksa.

Pacijent može da stoji ili da sedi, jedna slika sa licem okrenutim prema kameri. Ili, jedna slika sa leđima okrenutim prema kameri.

Koristiti tehniku crtanja koja je gore opisana.

Napraviti slike odmah, a potom na svakih 10 min.

Stalno menjanje položaja bolesnika otežava interpretaciju nalaza.

Osnovna tečna studija

Dodati 500 μCi 99mTc-DTPA u 120 ml vode ili pomorandžinog soka.

Dati pacijentu per os i ohrabriti ga da da to brzo popije.

Slikanje je isto kao i u čvrstoj studiji.

Dodatna ispitivanja

Ako je pražnjenje sporo ili uopšte ne postoji, može  se dati Reglan (metoklopramid)- standardna doza za odrasle 10 mg i.v. sporo u toku 2 min) u cilju da se dobiju kontrakcije želuca. Reglan bi trebalo da deluje u toku 3 min od davanja injekcije, dok oralno primenjen izaziva odgovor u roku od 60 min.

Nastaviti sa protokolom u toku 60 min.

Normalni rezultati

Tečna studija: t1/2 (50%) je 10-45 min ili 80% u 1h

Čvrsta studija: t1/2 (50%) od 32min do 120 min, sa srednjom vrednošću kod odraslih od 90 min. Neki sugerišu 63% u toku jednog sata.

Završiti studiju pre 60 min ako ako pražnjenje želuca postaje ≥95%.

Abnormalni rezultati:

Veoma mali ili potpuno odsutni pokreti želuca posle 60 min. Uzroci odloženog pražnjenja želuca su mehanička opstrukcija ili izmenjena funkcija (npr. dijabetesna gastropareza, dijabetes melitus, operativni zahvat, lekovi, sklerodermija, hronična idiopatska intestinalna pseudoopstrukcija, idiopatska gastropareza, amiloidoza, anoreksia nervoza).

Veoma brzo pražnjenje želuca javlja se u slučaju "dumping" sindroma.

Procesing

Bilo kojom od ove dve studije izračunava se procenat pražnjenja sledećim metodama:

Kompjuterskim programom

Crtanjem regiona od interesa oko želuca

Ručno: Koristeći impulse dobijene u regionu od interesa,korigovane sledećim faktorima za raspad

Početno vreme (X0)         1.00

10 min                              0,981

20 min                              0,962

30 min                              0,944

40 min                              0,926

50 min                              0,909

60 min                              0,891

Podeliti dobijene impulse u regionu želuca sa faktorom za raspad da bi se dobili korigovani impulsi.

Ovo se izvodi na svakom frejmu, crta se na semilogaritamskom grafiku i poredi sa normalnom krivom. Iz grafika se čita T1/2 pražnjenja želuca.

Ukoliko se radi dinamska studija, obrada se vrši na sledeći način (Mikrodekta):

- Pronaći sačuvanu krivu korekcije

CUrves: DElete (all); LOad – C1 (kriva korekcije)

- Studija pacijenta:

REgions: ADdframes; OUtline ROI želuca.

CUrves: all (ne brisati prethodne); D (generisanje sa diska);

Average – C1 i C2 (TA kriva iz ROI želuca)

/WTop%= dobra vizualizacija krivih/

- CManupul: MUltiply C1 i C2 = C3 (korigovana TA kriva iz ROI želuca)

/ukoliko su vrednosti y izražene oznakom k, C3 prvodelimo sa 1000 = C4/

- CUrves: LBl/List (određivanje preciznog Ymax krive C4)

- CManipul: DIvide C4 sa njenim Ymax = C5

Multiply C5 sa 100 = C6 (TA kriva rezidualne aktivnosti u želucu u / u funkciji vremena ispitivanja)

- CManipul: SUbtract C6 od 100 = C7 (kriva pražnjenja želuca u % u funkciji vremena ispitivanja)

- CManipul: Integral C7 (koristiti S) = C8

Izdavanje rezultata:

- po dobijanju C6 i C7:

CUrves: CScale – all: Xmin=1   Xmax=120

Ymin=0    Ymax=100

Upisati tumačenje sa krive i slikati.

- CUrves: LBl/List – slikati

- ANal/Fit: PRntCrv (C6 i C7) - slikati

Artefakti

Pržena jaja: nehomogeno mešanje radioobeleživača i jaja

Premnogo ili premalo hrane ili vode

Alergija ili intolerancija pacijenta na jaja  ili na hranu.

Pacijent nije u stanju da guta ili kada povrati ili aspirira hranu zajedno sa dozom

Kopče na kaišu ili dugmad.

Promene pozicije pacijenta ili kamere, što utiče na broj impulsa.

Pacijent mora biti u istom položaju za svaku sliku.Kao pomoć, za slike u anteriornoj poziciji kada pacijent leži kameru postaviti što bliže pacijentu koliko je moguće, ponovo pozicionirati pacijenta za svaku narednu sliku i onačiti malim markerom spec. tačku na pacijentu i jedan mali kružić na p-scopu i pomeriti marker pre slikanja, naročito ako se ide na kaunte.

Napomena

Lekovi koji mogu da poboljšaju motilitet želuca su Reglan, domperidon, cisaprid, eritromicin.Oni dovode do veće osetljivosti želuca na nervnu stimulaciju i povećavaju motilitet čvrste hrane u želucu.