Radiokoloidna scintigrafija jetre

Radionuklid

- 99mTc , t ½6 časova

- Energija 140keV

- Tip IT,γ,generator

Radiofarmak

- 99m Tc (sumpor koloid, kalaj koloid)

Lokalizacija

- Fagocitoza od  retikulocita jetre, slezine, koštane srži i pluća

Kontrola kvaliteta

hromatografija, >90% veličina čestica je 0,1-1,0μm, upotreba u toku 6h

Opseg  Doza za Odrasle

2-7mCi (74-259- MBq)

Metoda administracije

i.v.injekcija, ili iv. kateter ili bolus

INDIKACIJE

- Procena  anatomije, veličine i relativne pozicije jetre i slezine

- Procena hepatomegalije, splenomegalije, infarkta slezine, akcesorne slezine ili splenoze ili inverzije organa

- Procena benignih mezenhimnih (Kupfferove ćelije) fokalnih lezija (hemangioma, hepatoma) hepatocelularne  fokalne nodularne hiperplazije

- Procena hroničnih bolesti slezine i jetre uključujući i primarne tumore  jetre i metastaze, cirozu, hepatocelularne bolesti, hepatitis, apsces jetre  ili povišene laboratorijske analize

- Detekcija i procena  trauma slezine

- Evaluacija  infekcija jetre, npr.amebni apsces, hidatidna cista, piogeni apces

- Evaluacija relativne funkcije slezine pomoću odnosa jetra: slezina

KONTRAINDIKACIJE

- Nema ih

Istorija pacijenta (ili koristiti kompletnu istoriju pacijenta u referentnom odjelu)

Pacijent mora odgovoriti na sledeća pitanza

- Da li ste imali i ima li u vašoj porodici karcinoma?                      Da            Ne

- Ako da, koji i kada

- Da li ste imali bolesti jetre  i slezine                                               Da           Ne

- Da lis te nedavno imali bol u stomaku?                                         Da           Ne

- Ako da  gde i koliko je trajao?

- Da li ste imali neku svežu povredu?                                              Da            Ne

- Da li ste dijabetičar?                                                                      Da            Ne

- Da li ste se nedavno osećali letargično?

- Da li imate visok pritisak ?                                                             Da       Ne

- Da li ste nedavno imali neka ispitivanja (sa barijumom)?                                                                                  Da           Ne

- Da li ste imali operaciju jetre ili slezine                                        Da           Ne

- Proceniti eventualnu zavisnost od alkohola

- Druga specifična pitanja

Priprema pacijenta

- Identifikacija pacijenta,  provera uputa i objašnjenje procedure

- Ako je dostupno, napišite koncentraciju serumske glutamin piruvat transaminaze (SGPT), serumske glutamat okaloacetat transaminaze (SGOT), laktat dehidrogenaze(LDH ) i ukupni bilirubin iz istorije bolesti

OPREMA

Kamera

- Veliko polje

Kolimator

- Niske energije, za sve namene ili niske energije  visoke rezolucije

Podešavanje na kompjuteru

Protok

- 1-3 sek/frejmu, za 1 minut praćeno vizualizacijom krvnih prostora (60 s ili 500000 impulsa/frejmu)

Statika

- 600 000-1 000 000 impulsa

Single Foton Emisiona Tomografija (SPECT)

128x128 matrica, 360º, 30 s/položaju, 120-60 položaja

PROCEDURA( vreme  - 30-60  min )

- Namestite pacijenta u  položaj supinacije, kamera iznad nižeg toraksa i abdomena

- Protok : pozicija korišćenjem tačkastog izvora  na ksifoidnom nastavku kao vrh vidnog polja

- Ubrizgajte, sačekajte nekoliko sekundi i startujte kameru

- Uradite odmah “blood pool” snimke

- Statika: bez protoka, ubrizgajte i sačekajte 15 min. Pozicionirajte jetru i slezinu u u gornji levi kvadrant vidnog polja.

- Sadrži anteriorni snimak sa markerom iznad poslednje rebarne ivice za jetru ( i slezinu ako postoji sumnja na splenomegaliju), anteriorni, desni anteriorni polukosi, desni lateralni, levi lateralni  i  posteriorni

- Posteriorni  sa markerom na slezini, anteriorni u inspirijumu i ekspirijumu po 10 sekundi svaki, da pokaže vijabilnost organa, i stojeći da redukuje  pokretljivost i unapredi rezultate.

- SPECT: centar region od interesa (ROI) u FOV Podesite parametre i startujte kameru

- Obrada uključuje  centriranje jetre i slezine , određivanje ROI,  i uraditi  kompjuteriski generisane  ragionalne relativne odnose jetre i slezine, rebra: slezina, rebra jetra, (region rebra je uzet uz centar nižeg organa). Pokušajte Hanning filter , 0,8 cutoff, , korekcija uniformnosti, 1-2 piksela  debljina

NORMALAN NALAZ

- Protok: Zato što se jetra snadbijeva 75% iz portnog sistema mora biti 6 sekundi kašnjenja  od  prikazivanja aorte do  prikazivanja jetre. Jetra će se slabo prikazati  na početku  iz aortnog  bleska (hepatična arterija), onda svetlije iz portalnog venskog sistema  gornje mezenterialne  vene i vene slezine(uključujući vene želuca, velike intestinalne i velike pankreatične vene)

- Statika: Trebalo bi da jetra i slezina imaju jednaku heterogenu distribuciju  sa malo ili nimalo nakupljanja u koštanoj srži

- Relativno nakupljanje radiofarmaka je 85% u jetri, 10% u slezini i 5% u koštanoj srži..

PATOLOŠKI NALAZ

Protok

- Brzo nakupljanje: tumor ili hepatitis

- Pojačano nakupljanje: hepatomi ili hemangiomi

- Sporo nakupljanje kongestivna srčana bolest, uznapredovala ciroza

Statika

- Hepatomegalija: masna infiltracija, hronična pasivna kongestija. Splenomegalija: leukemija, mijelofibroza, malarija, visceralna lajšmanioza

- Dominacija slezine: kompromitovana funkcija jetre

- Odsustvo slezine: funkcionalna asplenija

- Nakupljanje u kostnoj srži (šantovanje): hepatitis, ciroza, anemija, infekcija, tumor, dijabetes, hronična bolest srca,

- Topla polja: opstrukcija vene kave superior zbog tumora pluća, fokalna nodularna hiperplazija, Budd Chiarri

- Hladna polja: metastatski tumori(primarno), hepatomi, adenomi,apcesi,ciste, infakti, hematomi, trauma, hemangiom

- Mrljaste zone: uznapredovala ciroza

ARTEFAKTI

- Stavite marker na kameru da biste predvideli pomeranje i distorziju žučne kese

- Kod žena grudi mogu izazvati atenuaciju. Pacijent ih može podići do granice vidnog polja (FOV). Masne naslage takođe mogu izazvati atenuaciju, stajanje će pomoći da se eliminišu.

- Nakupljanje u plućima ukazuje na koloidne grudve bez radiofarmaka (izazvane kontaminacijom aluminijumom)

- Duboke lezije se mogu propustiti

- Reverzibilne pravougaone  zone (obično jetra) ili opadajuća aktivnost zbog radiacione terapije