PLANARNA RADIONUKLIDNA VENTRIKULOGRAFIJA

Siemens e. cam

-Radionuklid

99mTc, doza za odrasle 20-30mCi (740-1100MBq)

-Radiofarmak

eritrociti in vivo obeleženi 99mTc (pomoću Sn pirofosfata)

Indikacije:

-Primarne i sekundarne kardiomiopatije

Kontraindikacije

-Aritmije (arr. absoluta)

-Prethodna priprema pacijenta

-nema

Pregled se zakazuje

Dolazak zakazanog pacijenta na pregled i snimanje

-prozvati, identifikovati pacijenta, objasniti mu proceduru usmeno i dati mu pismeno objašnjenje da pročita i poptiše svoju saglasnost za izvođenje

-ubrizgati i.v. 1-15.ml rastvorenog sterilnog rastvora pirofosfata

- posle 30 minuta ubrizgati i.v. odgovarajuću dozu 99mTc

- postaviti na grudni koš bolesnika 3 elektrode EKGa za 3 modifikovana  EKG odvoda

- skloniti sa grudnog koša bolesnika sve stvari koje mogu da utiču na kvalitet slike (pr.  proteza za dojku)

-Snimanje (Akvizicija)

-Gama kamera sa kolimatorom opšte namene niske energije (LEAP) ili visokorezolutivni kolimator

- Bolesnika postaviti da leži na krevetu na leđima (u supinaciji)

-Prikačiti 3 modifikovana odvoda EKGa na elektrode na grudnom košu

-Postaviti glavu gama kamere u modifikovani levi prednji polukosi položaj (LAO) pod uglom od oko 450 uz kaudalni tilt od 100

-Ukucati identifikacionu oznaku u kompjuteru za studiju (file name): EF(broj)

-Pronaci predefinisanu akviziciju za ovo ispitivanje:

-32frames/sec, matrix 64X64, zoom od 1-1.5, dužina snimanja 900 sec ili 5 miliona impulsa, podešavanje R-R intervala na prosečnu srčanu frekvencu bolesnika

Radionuklidna ventrikulografija sa opterećenjem

- priprema bolesnika i snimanje je isto kao prethodno opisano u miru

- posle završene studije u miru nastaviti sa studijom u opterećenju

- bolesniku učvrstiti noge u pedale bicikla na kraju kreveta

- uraditi kontinuirano fizičko opterećenje počevši od 25 W u trajanju od po 3 minuta uz merenje pritiska, kontrole srčane frekvence i EKGa bolesnika

- Kad se srčana frekvenca bolesnika podigne na više od 100 otkucaja u min, početi snimanje i sakupiti najmanje 3 miliona impulsa na postignutom opterećenju

Obrada snimljene studije (Processing)

-Ocrtati regione od interesa (ROI) manuelno na kompjuteru i izračunati EF, 1/3 EF, regionalne EF, dijastolne parametre funkcije (PFR,TPFR,1/3FF), analizirati amplitudnu i faznu sliku.

Interpretacija

Procena i opis sistolnih i dijastolnih funkcionalnih parametara LK (EF,EDV,ESV, PFR, TPFR), kao i regionalne funkcije LK (regionalne EF i amplitudna i fazna Fourierova analiza).

Problemi:

Aritmije u toku snimanja